### 电磁量能器读出电子学

概述

电磁量能器读出电子学的主要功能是测量电荷量，从而确定粒子在CsI晶体中的能量损失，同时给出粗略的粒子击中晶体的时间信息。

读出电子学采用传统的电荷测量方法。首先对电荷信号进行积分，积分后的信号经过放大、CR-(RC)2成形后，信号波形的峰值电压与电荷量成正比。通过对峰值电压的测量得到待测的电荷量，根据峰位出现的时刻，可以得到粒子击中晶体的时间。

电磁量能器读出电子学的工作条件是：加速器的对撞周期为8ns，一级触发判选的延迟时间为6.4μs。为了实现在一级触发判选完成前不丢失好事例，电磁量能器电子学采用数字流水线的工作方式。系统控制、数据读出等部分采用VME总线标准。

电磁量能器电子学读出系统的设计除了保证按要求精度完成电荷量测量外，还考虑了探测器性能测试及触发等部分的工作需要，尽可能为其提供方便。本系统设计了三种工作模式，根据VME主设备的指令可以方便的切换：对撞工作模式，校准工作模式和增益调节工作模式。

1) 对撞工作模式

这是在对撞机对撞时谱仪系统取数的工作模式，20MHz时钟、L1均由触发系统提供且与对撞的周期同步。

2) 校准工作模式

检测系统各个通道的好坏及非线性采用这种工作模式。这时由测试控制器提供20MHz时钟、L1信号，并提供一系列线性良好的电荷量，对各个通道的线性进行测试，而非线性修正在VME的主设备中进行。

3) 增益调节工作模式

为了减少电磁量能器与触发之间的电缆，简化谱仪系统，拟将8路信号的模拟“和”送给触发。为了保证各个通道增益的一致性，须要在模拟相加前对各个通道增益进行调整。在增益调节工作模式时，测试控制器根据VME主设备的指令产生调节增益所须的串行时钟及串行数据，主放大器中的串行解码电路自动完成解码和增益值的调整。

工作原理及电子学读出系统的结构

1. 系统工作条件及指标

根据谱仪系统整体需要及物理测量目标的要求，电磁量能器读出电子学系统参数总结如下所示：

系统时钟                          20MHz

触发判选L1延迟                   6.4μs

单通道事例率                      不大于1KHz

电荷测量范围                      0.5fc ～ 1500fc

输入端等效噪声电荷(σQ)            0.16 fc (200keV)

通道数                            6272

积分非线性                        1％ （修正前）

通道之间串扰                      0.3％

电子学数字化动态范围              15bit

给触发信息                        8路模拟和

通道增益可在线调整                增益不一致性不大于20％

2. 系统框图

图4.10-12为电磁量能器读出电子学框图。主要分为四部分，即：前置放大器（Preamplifier）、主放大器（Post amplifier）、电荷测量系统（Q module）及测试控制系统（TEST control）。

图4.10-12电磁量能器读出电子学框图

(1) 前置放大器

电磁量能器总计使用6272块CsI晶体，每块晶体上安装两个型号为S2744－08的光二极管。两个电荷灵敏前置放大器安装在光二极管的背后，通过一个屏蔽铝盒固定在晶体上。前放的低压及光二极管的偏压均由主放大器提供。前放与主放通过一根14芯屏蔽双纽线相连接。

(2) 主放大器

主放大器除了提供适当的增益外，还对前放信号进行准高斯成形，以降低噪声。主放大器的输出信号通过一根34芯双纽电缆送到电荷测量插件。

主放大器给触发的是快成形信号，通过VME主设备可以调节每个通道的增益。 8个通道“快信号”模拟相加后，以差分形式送给触发。

(3) 电荷测量及测试控制系统

数字化由10bit 、20MHz 的FADC来完成。为了实现15 bit的数字化动态范围，采用了分量程的数字化方法：被测的电压信号被同时送到A、B、C三个放大器，这三个放大器的增益比为：KA∶KB∶KC＝1∶8∶32。A、B、C三路同时被数字化，取其中之一为待测的电荷值，选取顺序为QC、QB、QA。当QC不饱和时，（FADC值小于FF），选QC为测量值。当QC饱和时（FADC值为FF），选QB为测量值，当QC、QB饱和时，选QA为测量值，数字化、寻峰及选择峰值等均由硬件完成，不会增加额外的死时间。

Q插件为9U VME插件。每个插件为32 个通道，除具有数字化功能外，还具有数据处理及传送的功能。

VME主设备通过TEST Control 可以选择三种不同的工作模式。系统工作所须的时钟及控制信号由TEST Control提供（或通过TEST Control提供）。TEST  Control为VME插件，每个VME机箱上有一个。

3 工作原理

(1) 前置放大器

电磁量能器总计使用6272块CsI晶体。每块晶体上安装两个PIN光敏二极管及两个前放。前放为低噪声电荷灵敏放大器。电原理图4.10-13如下所示。

图4.10-13  前置放大器原理图

输入级（Q1，Q4）为共源共基组合。Q1为JFET。输出级由Q2，Q10组成。为了减小电源纹波对噪声的贡献，滤波部分由Q5，Q9组成的晶体管电容倍增器来完成，从而大大降低滤波器的低端截止频率。

前放设置了校准输入端，由校准电容C1、模拟开关K构成。模拟开关K开路时，C1上的稳定电荷量Q由DAC输出电压V来决定：，当模拟开关K闭合时，电荷Q被送到电荷前放。校准电路可用来检测电子学系统的好坏，标定通道增益，也可以对每个电子学通道的非线性进行测试。

前置放大器的主要指标为：

增益                      1mV/fc

等效输入端噪声σQ         0.16fc (输入端电容为80pf)

动态范围                  0.5fc ～ 1500fc

输出衰减时间              50μs

最大线性输出                2V

电荷灵敏放大器输出信号后沿衰减较慢，在一定的计数率下，信号会产生“堆积”。若“堆积”电平过高，将使前放的动态范围减小。

设输入信号的计数率为，电流脉冲的电荷量为Q，“堆积”信号平均的输出电压

为，则，这里，Cf＝10－12，τf =50×10-6，Qmax = 1500fc (考虑最严重的堆积情况)。

因此得到 。  的“堆积”电压（平均值）对放大器动态范围的影响是可以忽略的。

由于CsI晶体的光衰减时间常数为1μs，探测器的电流信号宽度基本上没有变

化，所以，弹道亏损（本身就很小）为常数，不会影响能量分辨。前放的输出采用

差分信号。两个前放（A、B）的输出、低压、PIN二极管的偏压及校准信号等均通过一根14芯带屏蔽的双纽线与主放大器相连。

(2) 主放大器

主放大器原理图框如下：

图4.10-14主放大器原理框图

为了提高信噪比，消除“堆积”，主放大器中采用了具有极零相消功能的CR-(RC)2成形电路。为了保证光收集效率及对成形后脉冲峰部的取样精度，成形电路的时间常数不可过小（与1μs相比），但也不能太大，否则将引起较大的死时间。参考BELLE的经验和我们初步实验的结果表明： CR-(RC)2 成形电路的时间常数为1μs较合适。

由于电荷量与信号的峰值电压成正比，而ADC是以20MHz的频率不断地对信号采样、AD变换。为了保证ADC的取样点能够落在“峰部”，即要求信号“峰部”的宽度应大于ADC的取样间隔。若“峰部”定义为在“峰部”内各点与峰值的偏差不超过 ε＝0.1％时，则经过 τ＝1μs的CR-(RC)2成形电路后，“峰部”宽度为ns。对于20MHz的取样频率来说，ADC在信号“峰部”可以取2个（或3个）点。

主放大器的主要功能为：

A：接受前放的差分信号，为减小干扰，使用了高共模抑止比的差分接收器接收前放A、前放B的信号。主放通过跳线可以对两个前放的信号做如下的选择：A、B或。可以提高信噪比，而A、B可用于当某一通道损坏后，选择另一通道继续工作，而通道增益基本不变。

B：对前放信号放大、CR-(RC)2成形，以提高信噪比及保证对峰值的取样精度。

C：为前放提供低压、PIN二极管偏压及在线校准刻度信号。

D：为保证提供给触发的各路增益的一致性（包括CsI、PIN二极管），每路的增益通过三线串联总线可在线调整。串行数据总计17bit，前5 个bit为插件地址，中间4 bit为通道地址，后8 bit为通道增益的设定值。首先对串行插件地址解码。当地址与本插件地址相同时，根据4 bit的通道地址产生相应的片选信号，从而完成一次通道增益数值的写入，增益调节是靠数字电位器MAX5400来实现的。由于MAX5400没有存储功能，所以每次断电后重新开机，在系统初始化时，VME主设备应将各通道的增益数值逐一写入，并对写入的增益值进行检查。经过CR（微分）的“快信号”经过可变增益放大器后，8路信号模拟相加，最后以查差分形式送给触发。

E：经过CR-(RC)2成形、放大的信号通过基线恢复电路后，经过单端差分变换器送Q测量插件。

(3) 电荷测量

A：分量程数字化

BESIII电磁量能器要求测量单个晶体的能量上限大于2GeV，下限为1MeV。为了保证足够的动态范围和测量精度，数字化的量程必须不小于15bit。由于15bit、20MHz的ADC价格很高，我们采用3个10bit的FADC将主放大器输出的电荷信号分成3个量程进行数字化，选择3个测量值中不饱和的最小量程的值作为最后的测量结果。

| 量 程 | 增 益 | 满 量 程 | 最小测量值 | 数字化分辨 | CsI分辨 | 总分辨退化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高 | ÷2 | 2.5GeV | 0.625GeV | 1.4×10-3 | 2.1×10-2 | 0.2% |
| 中 | ×2 | 0.625GeV | 0.078GeV | 2.3×10-3 | 2.9×10-2 | 0.3% |
| 低 | ×16 | 0.078GeV | 20 MeV | 1.1×10-3 | 3.7×10-2 | 0.04% |
|  |  |  | 0.6MeV | 3.5×10-2 | 7.3×10-2 | 11% |

上表中数字化分辨和碘化铯晶体（CsI）分辨是相对于每一个量程最小测量值的计算结果，也是每一个量程的最坏情况。从上表的结果可以看出，分成3个量程以后不但可以覆盖物理上要求的动态范围，并且当测量值大于20MeV时数字化分辨大大小于碘化铯晶体的固有分辨，对物理实验总分辨的影响可以忽略不计。当最小测量值降到0.6MeV时数字化分辨只使得总分辨比碘化铯晶体的固有分辨增加了11％。

B：电荷量的获取

图4.10-15电荷测量框图

探测器输出的信号经前置放大器和主放大器后成形为一个准高斯波形，其峰值正比于在探测器中沉积的能量。主放的输出信号经过3个不同倍数的放大器分成3个不同的量程，分别由3个10Bit的FADC以20MHz的时钟频率采样。通过数字流水线获得合适的延迟时间，如果探测器输出的电流信号的衰减时间常数是1(s，对于时间常数为1(s的成形电路主放大器输出波形的达峰时间为3(s。为了保证在L1信号到达以后的3(s的寻峰时间窗口内能够找到峰值，必须适当设置数字流水线的延迟时间，使得L1信号到达时主放大器输出波形已经出现了1.5(s。因此，理论上的主放大器输出波形的达峰时刻和L1到达时刻的时间差正好处于3(s寻峰时间窗口的中间点上，即使系统参数有些变化，也能找到峰值。

三个FADC的输出通过编码器及选择逻辑后，根据三个FADC的饱和情况来确定“有效量程”并把“有效量程”FADC的输出连同量程编码一起接到流水线。“有效量程”定义为：如果低量程FADC值小于1023（FADC的饱和值），则低量程为“有效量程”，量程编码为零。如果低量程FADC值等于1023（FADC的饱和值），而中量程FADC小于1023，则中量程为“有效量程”，量程编码为1。如果低量程、中量程FADC的值均等于1023，则高量程为“有效量程”，量程编码为2。

寻峰后将峰值与阈值相比较，如果大于阈值，则将数据压缩标志位寄存器置1，并将峰值及数据压缩标志位寄存器当前值一起存入数据缓存器，等待数据读出。

C：VME接口

每个通道的数据由Power PC通过VME机箱读出。采用9U的VME插件，每个插件有32个通道，构成A24:D32的VME从设备。采用令牌方式读出各通道数据缓存器中的数据。每个通道收到令牌后，如果其数据超过阈值，则将数据读出。如果其数据没有过阈，则将令牌传给下一个通道，用此方法通过令牌的传递来压缩数据。相当於有了一个虚拟的全局缓存器。

各个插件之间采用CBLT方式读出。

(4) 测试控制器

测试控制器的主要功能为：

A： 在对撞工作模式时，转发并扇出由Trigger送来的20MHz时钟、L1及L1 reset信号。

B：在校准工作模式时，产生电荷测量所必需20MHz时钟及L1信号。根据VME指令设置刻度所需要的电荷量（通过16 bit DAC）及检测脉冲。

C：在增益调节的工作模式时，根据VME指令产生调节增益所须要的信号：串行时钟及串行数据。串行数据为17bit。前9 bit为地址码，后8 bit为通道增益的设定值。每次调节增益，测试控制器发出串行时钟的个数为17，波特率为0.5K。在非增益调节工作模式时，测试控制器不产生串行时钟及串行数据，从而消除了增益调节电路对主放的干扰。

D：从各个电荷读出插件可以得到未读事例大于某一设定值的标志信号，将这些标志信号“线或”以后，送给测试控制器。只要这个总的标志信号有效，测试控制器便发出中断，请求Power PC读出数据。

(5) 扇出

由于触发只能给电磁量能器电子学提供一个20MHz时钟、L1及L1 reset信号，读出电子学每个通道在工作时，均需要时钟、L1和L1 reset信号。为此，必须对时钟、L1及L1 reset信号扇出。读出电子学设计了三级扇出：一级为系统扇出。读出电子学总计有6272个数据通道，每个电荷量插件有32个通道，总计有16个VME机箱，每个VME机箱有16个插件。由Trigger来的信号经一级扇出产生16个L1、L1 reset和20MHz时钟信号，分别送到每个VME机箱的测试控制器上。一级扇出由一个VME插件完成。二级扇出即机箱级扇出，由本机箱的测试控制器完成。二级扇出通过VME自定义总线将L1、L1 reset及时钟送到各个插件。插件内32个数据通道的扇出为三级扇出，由电荷测量插件自己完成。

4. 系统结构

电荷灵敏前放将探测器的电荷信号转变为电压信号，经主放大器放大、准高斯成形后，送到电荷测量插件数字化。数字化部分采用VME总线标准，每个VME机箱有一个VME主设备（Power PC），16个电荷测量插件（总计512个数据通道）和一个测试控制器。数字化的结果通过VME主设备将数据送出。VME主设备除进行常规的数据读取外，还可通过测试控制器实现通道增益修正、电子学刻度等工作。

电磁量能器电子学总计有6272个数据通道。主要分为三大部分：前放、主放及电荷测量。前放安装在CsI晶体上，通过一根20芯屏蔽双纽线与主放大器连接。主放大器为NIM单宽插件，每个插件中有16路主放。插有主放大器插件的NIM机箱和插有电荷测量插件的VME机箱均放在19英寸的机柜中。电荷测量部分安装在9U单宽的VME插件上，每个插件有32 个通道。插有电荷测量插件的机柜（包括3个VME机箱，最多有1536个数据通道）与2个插有主放大器插件的机柜（每个机柜包括4个NIM机箱，最多有768个数据通道）组成一个“EMC Block”。本系统共6个EMC Block均布于谱仪的四周。

电磁量能器Block组成示意如下：

A：电磁量能器电子学总计9864个数据通道。

图4.10-17  机箱和EMC blocks 位置示意图

电子学读出系统动态范围分配 （电荷  能量转换率为0.8fc/MeV）如图4.10-18所示。

主放大器连接。每个电荷测量机柜（包括3个VME机箱

图 4.10-18电荷测量动态范围

如上图所示。数字化的动态范围大于物理上所要求的电荷测量范围。噪声（0.16fc）低于物理要求的最小测量值（0.5fc），而最小量化值（0.06fc）低于噪声水平。所以，可以忽略量化误差对系统噪声的影响。而且噪声不会严重影响测量精度。

电磁量能器电子学系统功耗大约为40KW，各个部分的具体功耗如下：

# Text boxes

在晶体上

在探测器旁边

# TEST Control

V

M

E

×16

×1

÷2

# Analog Sum

SCLK，DIN

# Test, DAC

# Baffer full

# L1 Reset

# L1

# CLK

# Trigger

# Fan out

Global

Buffer

Local

Buffer

电荷量

时间量

提  取

10 bit

ADC

# Buffer full

# L1Reset

# L1

图 4.10-16 测试控制框图

2.5GeV

2000fc

75KeV

0.06fc

电磁量能器读出电子学数字化动态范围

电荷测量范围

1500fc

1.875GeV

0.5fc

625KeV

噪声σQ = 0.16fc

200KeV

前  放

120 mw

主  放

2000mw

电荷测量

1870mw

单 通 道 功 耗      4.0 W

FADC

寻 峰

流水线

÷2

阈值

FADC

主放输出

缓 存

×2

FADC

编码器及选择

×16

TH

NIM

NIM

NIM

NIM

NIM

NIM

NIM

NIM

9U VME

9U VME

9U VME

Block1

Block2

Block3

Block4

Block5

Block6

BES

东

西

南

北

EMC

EMC

EMC

EMC

EMC

EMC

A+B

A

B

CR

(RC)2

from Test Control

To Q测量

To Trigger

∑

A

B

From Preamplifier

1

2

1

2

Trigger

Trigger

16bit DAC

DIN

SCLK

DAC

Test

L1

CLK

插件地址

20MHz

晶  振

分  频

延迟成形

可编程

逻  辑

V

M

E

1.校准及调节增益

2.对撞工作模式

# CLK

主放大器

前放

BLR